重庆医科大学2008-2009学年上学期《临床检验仪器学》考试试卷

（参考答案）

考试方式（闭卷）               考试时间：120 分钟

一、名词解释(  每小题2分，共  10小题；总分:20分)

1. 调速范围

答：也叫转速设置范围，指离心机转头转速可调整的范围。

2. 工作电压

答：一般是指离心机电机工作所需的电压。

3. 光电管

答：利用碱金属的外光电效应制成的光电转换元件。按电极结构不同可分为中心阳极式、中心阴极式和平行平板式几种，按管内充气与否又可分为真空光电管与充气光电管两种。光电管的质量取决于阴极灵敏度、线性范围、最大、最小可测能量等几个重要技术指标。

4. 检出限

答：表示在选定的实验条件下，被测元素溶液能给出的测量信号3倍于标准偏差时所对应的浓度（单位：mg/L）。无火焰光谱法中常用绝对检出限表示，单位为g。它是原子吸收光谱法中一个很重要的综合性技术指标，既反映仪器的质量和稳定性，也反映仪器对某元素在一定条件下的检出能力。检出限越低，说明仪器性能越好，对元素的检出能力越强。

5. 单波长测定

答：是用一个波长检测物质的光吸收强度的方法。适用于测定体系中只有一种组分或混合溶液中待测组分的吸收峰与其他共存物质的吸收峰无重叠。

6. 电渗

答：电场中液体对于固体支持物的相对移动。

7. Bactec9000自动血培养系统

答：系统利用荧光法作为检测手段，其CO2感受器上含有荧光物质。当培养瓶中有微生物存在时，产生的CO2可与感受器中的水发生反应产生H+，使pH值降低，酸性环境促使感受器释放出荧光物质。从光发射二极管发射的光激发荧光感受器而产生荧光。光电比色检测仪每10min直接对荧光强度进行检测，此荧光强度随CO2的产生量增多而增强。数据传输到计算机后，生长监测系统根据荧光的线性增加或荧光产量的增加等特有标准，分析细菌的生长情况，最终判断阳性或阴性。

8. Ⅱ级生物安全柜

答：是指用于保护操作人员、处理样品安全与环境安全的通风安全柜。Ⅱ级生物安全柜通常适用于生物危险度等级为1、2、3的媒质的操作。

9. Ⅱ级A2型生物安全柜

答：为Ⅱ级生物安全柜的类型之一。性能特征为：(1)维持穿过工作台开口面的最小平均吸入口风速为0.5m/s（100ft/min）(2)柜内30%气体通过排气口HEPA过滤器排除，70%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区；(3)废气经过滤后才能排到室外，不可再进入安全柜循环或返回实验室；(4)所有被生物污染的风道和静压箱应保持负压或者被负压的风道和静压箱包围。

10. 实验室自动化的合并

答：将不同的分析技术或方法集成到一台或一组相互连接的仪器上进行工作。

二、A型题(  每小题1分，共  15小题；总分:15分)

1. 电子散射少、对样品损伤小、可用于观察活细胞的电子显微镜是(  )

A．普通透射电镜

B．普通扫描电镜

C．超高压电镜

D．扫描透射电镜

E．扫描隧道显微镜

答：C

2. 下列转头标识代表固定角转头的是（   ）

A．FA

B．V

C．SW

D．CF

E．Z

答：A

3. 干化学式自动生化分析仪所用的光学系统为（  ）

A．分光光度计

B．原子吸光分光光度计

C．反射比色计

D．固定闪烁计数器

E．比浊计

答：C

4. 电泳时pH值、颗粒所带的电荷和电泳速度的关系，下列描述中正确的是（  ）

A．pH值离等电点越远，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越慢

B．pH值离等电点越近，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快

C．pH值离等电点越远，颗粒所带的电荷越少，电泳速度也越快

D．pH值离等电点越近，颗粒所带的电荷越少，电泳速度也越快

E．pH值离等电点越远，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快

答：E

5. 稳压稳流电泳仪属于中压电泳仪。其输出电压、电流的调节范围为（  ）

A．输出电压的调节范围为0V～100V、输出电流为0mA～50mA

B．输出电压的调节范围为0V～200V、输出电流为0mA～60mA

C．输出电压的调节范围为0V～300V、输出电流为0mA～80mA

D．输出电压的调节范围为0V～600V、输出电流为0mA～100mA

E．输出电压的调节范围为0V～800V、输出电流为0mA～200mA

答：D

6. 前向角散射可以检测（  ）

A．细胞膜厚薄

B．被测细胞的大小

C．细胞质多少

D．核膜的折射率

E．DNA含量

答：B

7. 下列不属血细胞分析仪安装要求的是（  ）

A．环境清洁

B．良好的接地

C．电压稳定

D．适宜的温度和湿度

E．机械传动部分加润滑油

答：E

8. 有关血凝仪光学比浊法叙述不正确的是（  ）

A．分为透射比浊和散射比浊

B．属光电比浊原理

C．散射比浊优于透射比浊

D．散射比浊为直线光路

E．以血浆凝固达50%时作为判定终点

答：D

9. 电化学分析法中，将被测物质的浓度转变成电学参数的变换器是（  ）

A. 电极

B. 标本盘

C. 微机系统

D. 对数转换器

E. 数模转换器

答：A

10. 电解质分析仪长期使用后，电极内充液下降最严重、需要经常调整内充液浓度的电极是（  ）

A. 钠电极

B. 钾电极

C. 氯电极

D. 钙电极

E. 参比电极

答：A

11. 细胞生长维持液，需添加的血清量的百分比为（  ）

A．1％～2％

B．2％～5％

C．5％～10％

D．10％～20％

E．20％～25％

答：B

12. 二氧化碳培养箱结构的核心部分，主要是

A．湿度调节装置

B．湿润的含水托盘

C．温度调节器

D．CO2调节器、温度调节器和湿度调节装置

E．气体保护器装置

答：D

13. 采用多层化学涂层技术的仪器（如VITROS 250）报警噪音信号高，通常出现于（　）

A. 孵育器温度超出性能规格范围

B. 硬件错误或由操作者导致的错误

C. 样品量不足

D. 高活性样品导致不规则的动力学反应过程

E. 仪器检测到无效的干片电压或光度读数

答：D

14. 金标定量检测仪多用（　 ）

A. 复合型免疫层析技术

B. 斑点金免疫渗滤法

C. ACCulEvEl的免疫层析法

D. 荧光抗体技术

E. 时间分辨荧光免疫分析技术

答：A

15. OPTI CCA检测pO2时，荧光的强度取决于与传感器直接接触的（　）

A. 总血红蛋白（tHB）

B. 血液中的pO2

C. 氧的饱和度（SO2）

D. 激发光的强度

E. 血液中的pCO2

答：B

三、X型题(  每小题1分，共  15小题；总分:15分)

1. 离心机常见的故障有（   ）

A．电机不转

B．温度不到

C．达不到额定转速

D．转头损坏

E．机体振动剧烈、响声异常

答：ADE

2. 差速离心法的优点有（   ）

A．样品处理量大

B．分离时间短

C．重复性高

D．操作复杂

E．离心分辨率较差

答：ABC

3. 密度梯度离心法的优点有（   ）

A．具有良好的分辨率，分离效果好

B．颗粒不会积压变形，能保持颗粒活性，并防止已形成的区带由于对流而引起混合

C．样品浓度不能太高

D．达到平衡时间长

E．适应范围广，即能分离具有沉降系数差的颗粒，又能分离有一定浮力密度的颗粒

答：ABE

4. 下列仪器中采用发射光谱分析的有（  ）

A．751型分光光度计

B．红外光谱仪

C．摄谱仪

D．全谱直读光谱仪

E．荧光光谱仪

答：CDE

5. 为了实现气路系统的目的，可以采取的措施有（  ）

A．选择单一的载气

B．去掉载气中的杂质

C．采用较大的流量

D．采用较小的流量

E．使用稳压阀和稳流阀

答：BE

6. 现代血细胞分析仪保证血小板计数精确性的技术有（  ）

A．鞘流技术

B．拟合曲线技术

C．扫流技术

D．隔板技术

E．激光衍射技术

答：ABCD

7. 有关凝固比浊法血凝仪叙述正确的是（  ）

A．属生物物理法

B．属光电比浊原理

C．无抗原抗体反应

D．以血浆凝固达100%时作为判定终点

E．不能检测纤维蛋白原含量

答：ABC

8. 离子选择性电极的电位测定法有（  ）

A. 标准加入法

B. 标准曲线法

C. 直接法

D. 间接法

E. 电位法

答：CD

9. 电解质分析仪管路堵塞的主要原因是（  ）

A. 蛋白积聚

B. 玻璃碎片积聚

C. 脂类积聚

D. 纤维积聚

E. 血凝块积聚

答：ACDE

10. 微生物自动鉴定及药敏分析系统的基本结构主要包括（  ）

A．培养瓶

B．测试卡（板）

C．菌液接种器

D．培养和监测系统

E．数据管理系统

答：BCDE

11. 下列哪些情况下应对生物安全柜进行现场检测（  ）

A．生物安全柜被移动位置后

B．生物安全柜投入使用前

C．生物安全柜更换HEPA过滤器后

D．生物安全柜每月一次的维护保养

E．生物安全柜一年一度的常规检测

答：ABCE

12. 下列叙述中，正确的是（  ）

A．WEstErn Blot具有SDS-PAGE的高分辨力和ELISA的高特异性

B．亲和素-生物素ELISA法可大大提高敏感度

C．斑点-ELISA法的特异性高于ELISA法

D．酶免疫电泳法可起到微量抗原定位作用及提高敏感性

E．IRMA的灵敏度较RIA高，所有待测物参与反应

答：ABDE

13. 在化学发光免疫技术中，常用的B/F分离技术包括（  ）

A．磁颗粒分离法

B．微粒子捕获法

C．PEG沉淀法

D．PR试剂法

E．包被珠分离法

答：ABE

14. 免疫胶乳浊度测定法的特点是（  ）

A．为一种带载体的免疫比浊法

B．吸附有抗体的胶乳颗粒，遇相应抗原时可发生凝集

C．光线可以透过均匀分散的胶乳颗粒

D．两个以上胶乳颗粒凝聚时，可使透过光减少

E．适用于免疫胶乳浊度法的胶乳颗粒直径应稍大于入射光的波长

答：ABCD

15. POCT的检验质量难以保证的原因主要有(　　)

A. 使用热敏打印纸直接发报告

B. 报告内容不规范，包括检测项目、检测结果、计量单位等

C. 没有统一的室内和室间严格的质量控制

D. 非检验操作人员如医师和护士等工作人员没有经过适当的培训

E. 各种POCT分析仪的准确度和精密度各不相同

答：CDE

四、简答题(  每小题5分，共  8小题；总分:40分)

1. 简述仪器产生杂散光的原因。

答：有两种原因引起仪器产生杂散光：①仪器中光学、机械零件的反射和散射等原因使所采用的测定波长的光偏离正常光路，在不通过样品的情况下直接照射到单色器。这种杂散光波长与测定波长相同；②由仪器的光学系统设计制作缺陷引起。如不必要的反射面、光束孔径不匹配、光学元件表面的擦痕、光学系统的像差、不均匀色散以及由于机械零部件加工不良、位置错移、仪器内壁防眩黑漆脱落等。

2. 简述UD自动染色尿沉渣分析仪的主要功能和特点。

答：（1）仪器定量准确，具有极高的重复性；（2）系统自动化、智能化程度高，具备灵活的操作方式；（3）克服了不染色方法易误认、漏检的缺点，提高了典型沉渣成分的检出率；（4）符合标准化要求，克服人为因素后，使尿沉渣分析达到尿沉渣分析的规范化、标准化的要求；（5）安全洁净，减少了对实验室及操作人员的污染；（6）智能控制，软件功能强大，可全面实现人机对话；（7）功能齐备，人性化设计，环保节约、易于摆放和观察。

3. 电泳设备对支持物一般有何要求？

答：不溶于溶液，不导电，吸液量多而稳定，不带电荷，没有电渗，不吸附蛋白质等其它电泳物质，热传导度大，结构均一而稳定，分离后的成份易析出等。

4. 简述联合检测型BCA白细胞分类计数的实质和共有特点。

答：实质是选用较特异的方法将血中含量较少的嗜酸、嗜碱性粒细胞检出，发现异常细胞。共有特点是：均使用了鞘流技术，将细胞重叠限制到最低限度。

5. 血沉自动分析仪的质量控制的意义是什么？

答：虽然全自动血沉测定仪避免了人为主观误差，但其结果的准确性同样受到许多因素的影响，包括分析前、分析中、分析后三个环节。仪器的校正、仪器操作正确与否等因素都会影响自动化分析测定结果的准确性，全面质量控制是提高检验质量的重要措施，操作步骤的标准化及质量控制品是一个急需解决的问题，因此，这就要求每个实验室工作人员对于质量控制有全面了解。只有合理使用、正确维护自动化仪器，收集标本适当，才能确保结果的准确可靠。血沉操作十分简单，但其影响因素甚多，为了提高各实验室测定结果的可比性和实施有效的质量控制，必须在全球实施方法和标准的统一。

6. 酶标仪的性能评价指标有哪些？

答：酶标仪的性能评价指标有滤光片波长精度检查及其峰值测定、灵敏度和准确度、通道差与孔间差检测、零点飘移、精密度评价、线性测定、双波长评价等。

7. 简述时间分辨荧光免疫分析仪的临床应用。

答：应用于蛋白质和多肽激素分析、半抗原分析、病原体抗原/抗体分析、肿瘤标志物分析、干血斑样品分析、核酸分析、测定天然杀伤细胞的活力等。

8. 多层涂膜技术最大的特点是什么？

答：多层涂膜技术制成的干片有多层涂层，可以在不同的物理分层中进行不同的反应。多层涂层中的每一层可有一种特定的环境实现反应，当物理或化学反应发生在某一层时该层的反应产物可以进入另一层中进行其他反应，从而引导一个反应序列。多层涂膜技术由于可以创造出多反应区域，可使干扰物被阻留于上一层中，故使信号或反应由于特定层的化学环境优化而得以提高，即提高了灵敏度和准确度。

五、仪器框图(  每小题5分，共  2小题；总分:10分)

1. 荧光分光光度计。

答：

光源

激发单色器

样品杯

激发单色器

检测放大系统

2. 气相色谱仪。

答：

载气源

减压阀

净化器

稳压阀

稳流阀

进样气化

色谱柱

检测器

放大器

记录仪

温度控制系统